K6-半导体酒精测试仪
产品规格说明书 (型号: )
产品信息
	外观名称
	K6B

	系列型号
	

	特殊功能/特点
	性价比高，低温环境下灵敏度高，传感器具备预热功能


六视图
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功能注释图
	[image: ]


酒测基本参数
	警示灯罩颜色
	红蓝或者白色可选

	棒体颜色
	黑色

	产品名称
	呼气式酒精测试仪

	显示屏
	1.44寸128*128全彩TFT液晶显示屏

	供电
	18650-2000mAh锂电池（内置电池）

	充电电压
	5V1A

	工作温度
	 -5℃～45℃

	连续测量时间
	5秒～15秒

	出值时间
	3秒

	语音播报（语言）
	中文/英文

	采样方式
	吹气感应或手动检测

	使用传感器
	半导体气体传感器

	呼气中酒精浓度测量范围
	 0～400mg/100mL

	辅助功能
	LED高亮白光照明、高分贝哨音、红蓝色警示灯、语音播放

	操作方式
	4按键，操作警示灯和警哨及照明灯

	灵敏度/分辨率
	5mg/100mL/    1mg/100mL

	产品尺寸
	310*40.5*40.4mm

	产品重量
	约172g

	示值误差
	5cm距离浓度为50mg/100mL时，±10mg/100ml


装箱信息
	箱规：长×宽×高mm
	 38×28×36 CM

	装箱数：
	20 PCS/箱

	整箱重量：
	8.4KG   毛重8.95KG

	包装：长×宽×高mm
	340×85×50 MM

	包装盒净重：
	248 g

	机器净重：
	175g

	外包装箱重：
	1/KG
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